招  标  文  件

招标编号：JNDX2008036

项目名称：双室多元蒸发镀膜机

单工位手套箱

江南大学设备处

２００8年7月9日

招 标 公 告

江南大学设备处受学校委托，就双室多元蒸发镀膜机+单工位手套箱

采购项目及相关服务进行公开招标。

1、项目名称：双室多元蒸发镀膜机+单工位手套箱

2、招标编号：JNDX2008036

3、招标货物品名、数量及主要技术规格：详见用户需求表。

4、招标文件价格：每份人民币200元，售后不退。

5、投标截止日期及时间：投标人应在2008年7月21日上午8：45前将投标书送达江南大学设备处。

6、投标地点：江苏无锡市蠡湖大道1800号江南大学蠡湖校区行政楼215室。

- 7、开标日期及时间：2008年7月21日上午9：00，

8、与本标书有关的事宜请按下列通讯方式联系：

部门：江南大学设备处

地址：江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编：214122

电话：85913562  85913566  传真：85913562

联系人：顾国盛、朱万炎

开户银行：无锡工商银行河埒支行江南大学分理处

账号：1103030709100000136

行号:102302003077

税务登记号:苏地税注字320211466007239

投 标 人 须 知

一、说明

1.1  适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标中所述货物及服务的采购。

1.2  定义

（1）“招标人”系指江南大学设备处

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

（3）“货物” 系指投标人按招标文件规定，向招标人提供的仪器设备、必备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务” 系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

1.3  合格的投标人

（1）必须是具有法人资格的企事业或科研单位的独立法人，并具有本次招标货物的供货、安装等的相应资质。

（2）注册资本 50万元人民币（含50万）以上。

（3）具有良好的施工和售后服务能力，信誉良好，无不良经营行为。

（4）具有本次招标货物的供货、安装经验以及成功案例。

1.4  投标的费用

无论投标结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.5  中标服务费的收取

中标人须按中标（合同）金额的1% 缴纳中标服务费。

二、招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）附投标函（格式）

（4）用户需求表

2.2 招标文件的澄清

如投标人就招标文件的某些内容有疑问时，应以书面形式在投标截止期前3天通知招标人，招标人对该问题将以书面形式做出答复，并分送给所有取得招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

招标人可以在投标截止期前3天用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用，投标人在编制投标文件时应考虑补充通知内容。如补充通知对时间有影响，招标人可决定延长投标截止期。

三. 投标文件

3.1. 投标文件的构成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（按所附格式）

（2）投标报价一览表（根据用户需求表）

（3）技术规格偏离表

（4）售后服务承诺书或技术协议书

（5）投标人资格证明文件（包括：营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人资格证明、法人代表授权书、法人及法人授权代表身份证复印件、投标货物的生产许可证或产品销售代理授权证明）

（6）投标人近三年来与本次招标货物相同产品的销售业绩

（7）投标人2007年企业财务报告

（8）投标人认为需要陈述的其他内容

3.2. 投标报价

（1）国内供应的货物以人民币报价；国外供应的货物以美元报价。

（2）国内供应的货物报用户指定交货地点的交货价；国外供应的货物报CIP或CIF无锡、上海或南京价。

3.3. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套装好密封（在封口处加盖公章），并在封套上标明：

收件人：江南大学设备处

投标项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

联系电话：

在                        （投标截止时间）之前不得启封。

没有按上述规定密封并加盖公章或印章的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝．

四、投标细则

4.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的投标文件的内容、要求和格式，提交完整的投标文件。

4.2 投标文件及来往函件应用中文书写，计量单位应使用国际单位。

4.3投标人需提交投标文件正本1份、副本5份，并明确标明投标文件正本和投标文件副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，不容许手写和随意改动，除非这些删改是根据招标人指示进行的。如果是投标人必须修改的错误，则修改处应由投标人加盖企业公章和法定代表人或委托代表人印章（或签字）。

4.4招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

4.5投标截止日期：按招标公告要求，所有投标文件应在投标截止时间前送达江南大学设备处，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

4.6 本次采购不设整包，投标人可对一项或多项进行报价。

4.7 投标总价应是完税价（免税进口设备除外），总价中应包含运输、搬运、安装调试等全部费用，招标人只接受一个最具竞争性的报价。

4.8 投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为50天。

4.9 无效标书的认定

投标文件出现（但不限于）下列情况之一将被认定为无效标书：

（1）资格证明文件未达到要求的。

（2）投标有效期不足的。

（3）主要技术规格和参数不满足用户需求书要求的。

（4）质量保修服务期未达到要求的。

（5）有损害招标人和用户利益的规定的。

（6）其它未按招标文件要求投标的。

4.10 投标人在投标截止日期前可以撤标,但在投标截止日期后不允许撤标。

4.11 投标截止后，如某项货物投标人少于3名，招标人有权选择其他采购方式或终止本次招标。

五、评标定标

5.1招标人组织专家和用户5人以上组成评标小组进行评标（如有必要将要求投标人述标、提供货物样品或现场演示）。

5.2 本标书可分项中标

5.3评标小组根据货物的性能、报价、服务、公司信誉等情况进行综合评价并给出排名。

5.4 招标人按排名先后发出中标通知，进行合同谈判，如第一名中标人弃标，将发中标通知给第二名，以此类推。

5.5 对落标的投标人，招标人不作落标解释。

六、合同主要条款

6.1 合同将授予符合招标文件要求且对招标人最为有利的投标人，但招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

6.2 交货期

自合同签订之日起（采用L/C方式付款的为开证后）15 天内交货并在30 天内完成货物的安装、调试工作。

6.3 交货地点：

（1） 国内供应的货物交货地点为：江苏省无锡市蠡湖大道1800号江南大学招标人（江南大学设备处）指定地点。

（2） 国外供应的货物指定目的地为：无锡、上海或南京。

6.4 付款方式

（1） 国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内一次性付款。

（2） 国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付80%，余款凭用户签字的验收报告支付。

6.5 安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）合同所订货物到达买方指定使用地点后，卖方应在收到买方通知后一周内派遣合格的技术人员前往买方使用地点进行安装调试。

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的安装调试期内完成工作。如因卖方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准,包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员在买方使用地点安装调试期间，费用由卖方承担，计入投标总价中。

6.6  售后服务

（1）货物质保期为设备验收合格后 12 个月，延长不限。

（2）卖方在货物验收后运行的质保期内，负责因货物本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方应针对仪器设备的特点对买方人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等方面进行免费培训。培训地点一般在买方货物现场，培训日程为  个工作日。

（4）中标人在售后服务承诺书中承诺的其他服务条款。

七、投标保证

7.1. 本次招标不收保证金。

7.2. 接到中标通知后，投标人应按所有中标项目在5个工作日内完成用户确认及与江南大学设备处签订合同，不能选做其中的一部分，否则作为弃标处理（有特殊原因者并得到招标人同意者除外）。如中标后悔标，投标人必须向招标人交纳5％的违约金，同时取消本次中标资格及连续两次的投标资格。

八、其他

本标书的解释权归江南大学招投标项目工作小组。

投     标    函

江南大学设备处：

我方确认收到贵方提供的                  招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，在此提交招标文件一份，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求提供招标设备，总价格为（小写）          元，          （大写）                              元，全部货物供应和有关服务的详细报价见投标报价一览表。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、同意贵方有权决定中标者，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

5、我方如中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后50天内，如中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、同意招标文件中规定的收费标准并保证及时交纳相关费用。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

投标人（法人）签名：

授权代表（签名）：

日期：

（投标人公章）

技术规格偏离表

投标人名称：         招标编号：           包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

用 户 需 求 表

1、货物品名：双室多元蒸发镀膜机+单工位手套箱

2、货物数量：一套

3、货物用途：薄膜器件制备

4、配置要求及技术性能指标

第一部分(包)  双室多元蒸发镀膜机系统技术要求

- 设备功能：

系统采用电阻蒸发方式，可对金属材料和有机材料分别进行蒸发镀膜。

- 设备主要组成：

该设备系由两个真空蒸发镀膜室+两套磁力送样机构+一台安装机架+一个手套箱组成了双室多元蒸发镀膜机（手套箱另行采购,不含在此方案中）。

金属蒸发源镀膜室：四组金属蒸发源、样品转台、样品挡板、掩膜机构、磁力送样机构、真空室大法兰盖电动升降机构、真空获得与测量、和及其电源系统等组成。

有机蒸发源镀膜室：四组有机蒸发源、样品转台、样品挡板、掩膜机构、磁力送样机构、真空室大法兰盖电动升降机构、真空获得与测量、和及其电源系统等组成。

- 主要技术性能指标：

1、   真空获得与测量：

  - 两个真空蒸发镀膜室采用一套FB1200分子泵+2XZ-8机械泵机组抽气，并设置旁路抽气回路。

  - 系统极限真空：

真空室经24小时连续烘烤、连续抽气，只抽一个真空蒸发镀膜室,极限真空可达到≤6.6×10-5Pa；如果同时抽两室，极限真空均可≤6.6×10-4Pa。

  - 抽气速率：从大气开始抽气，在≤40分钟内，两室同时抽气真空度均可≤8×10-4Pa, 单独抽一室,真空度可达2×10-4Pa

  - 系统漏率：

系统停泵关机12小时后，测量两个主真空室真空度均可≤10Pa。

  - 真空测量：

采用一台成都睿宝产ZDF5227复合真空计转换测量真空。

2、   真空蒸发镀膜室：

2.1、  金属蒸发源镀膜室：镀膜室尺寸为Φ400×H450（㎜），真空室双层夹壁水冷。在室内下底板上以Φ180圆周上，装有四组金属蒸发源，蒸发源为Mo舟，最大工作电流为400A。每组蒸发源之间有隔板隔离，同时设置四套磁力转轴电动挡板。在底板上开8个水冷电极杆，4个CF16磁力转轴挡板法兰接口。

真空室大法兰盖电动升降开启，在上法兰中心安装衬底基片转台，在基片转台下放置一个基片托，托上可同时放置4块玻璃基片, 尺寸为30×30（mm2），并可自转0-20转/分，同时对基片台加热，加热温度400℃±1℃，采用SR93表控温，K耦测温。在基片托下放置磁力送进掩膜板，在掩膜板与蒸发源之间设置一磁力转轴手动挡板，可随时打开挡板进行镀膜。

真空室下下底板上开Φ150真空抽气口，安装FB1200分子泵和CF150闸板阀。在真空室侧壁左右中心位置开一个CF100观察窗，观察窗均设置CF16磁力转轴挡板。一个CF35法兰口安装真空测量规管，侧壁开KF16接口，接放气阀。同时再备用2个CF35 法兰接口和1个CF50法兰接口。

在真空室侧壁前中心处开CF100法兰口与手套箱后壁板相接，在真空室侧壁后中心处开CF63法兰口与磁力进样机构相接，利用磁力进样机构将蒸镀好的样品从样品转台下取出，然后送到手套箱内做处理。反之，再将待镀的样品送回蒸发室再蒸镀。

2.2、  有机蒸发源镀膜室：镀膜室尺寸为Φ400×H450（㎜），单层壁不水冷。在室内下底板上以Φ180圆周上，装有四组有机蒸发源，蒸发源为2个石英坩埚，电源功率600W,及两个钼舟,电源功率2500W 。每组蒸发源之间有隔板隔离，同时设置四套磁力转轴电动挡板。在底板上开8个Φ6电极杆,4个为水冷电极杆，4个为普通电极杆，4个CF16磁力转轴挡板法兰接口。

真空室大法兰盖电动升降开启，在上法兰中心安装衬底基片转盘，托上可同时放置4块玻璃基片, 尺寸为30×30（mm2），并可自转0-20转/分，同时对基片台加热，加热温度400℃±1℃，采用SR93表控温，K耦测温。在基片托下放置磁力送进掩膜板，在掩膜板与蒸发源之间设置一磁力转轴手动挡板，可随时打开挡板进行镀膜。

真空室底板上开Φ150真空抽气口，安装FB1200分子泵和CF150闸板阀。在真空室侧壁左右位置各开一个CF100观察窗，观察窗均设置CF16磁力转轴挡板。一个CF35法兰口安装真空测量规管，侧壁开KF16接口，接放气阀。同时再备用2个CF35 法兰接口和1个CF50备用法兰接口。与前一室相同，接磁力进样与手套箱。

3、   蒸发源：

  - 四个金属蒸发源（Mo舟）在一Φ180mm的圆周上均匀分布，四舟共对样品中心，工作电流最大为400A，电流数字显示，精度为0.1A，其中两个源可以共蒸。电源功率5000W，12.5V-2台，蒸发源之间有隔板隔离。

  - 四个有机蒸发源在Φ180mm的圆周上均匀分布，两个坩埚和两个钼舟共对样品中心，坩锅工作电流最大为40A，坩埚有效容积3CC（石英玻璃坩埚外径Φ14，内径Φ12，高32），蒸发源之间有隔板隔离，其中两个源可以共蒸。电源功率600W-2台，数显控温，可切换使用。两个钼舟,电源功率2500W. 工作电流 200A.

4、   样品转台

在两个真空蒸发镀膜室上均安装相同的样品转台, 转台上放置一个样品托，托上放置4块玻璃基片，基片尺寸为30×40mm2。样品转台采用电动控制，可自转，转速在0～20转/分范围内连续可调，在停止转动时基片回零，以进行样品的取送和交接。并设置样品手动挡板1个。

5、   掩膜板机构：

有两套掩膜板机构（用户提出掩膜板的形状和尺寸），用于实现金属和有机镀膜的掩膜，以达到独立控制蒸发和隔挡的目的。

6、   膜厚测试探头：

每两个蒸发源公用1套石英晶体探头，共四套探头。

第二部分（包）   单工位手套箱技术要求

单工位，单边操作，集成有单柱净化单元，PLC控制及触摸屏操作，真空泵，支架，一个封闭的箱体，带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗. 在标准状况下，即200C恒温，一个标准大气压，相对湿度为65%,99.999%的惰性气源，水氧指标小于1 ppm

基本配置

1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm

* 1个不锈钢制成的真空过渡室，直径360mm，长度600mm，右侧

1个小的过渡室，直径100mm，长度300mm，右侧

1个带2个手套口的前窗

1副丁基橡胶手套

1套照明系统

箱内电源接口

高性能的循环风机

4个盲板法兰

支架脚轮

脚踏开关

1套水分析仪

1套氧分析仪

1套有机溶剂吸附器

以上项目也分项中标