关于更正气相色谱仪采购招标文件的公告

各报名投标单位：

- 气相色谱仪采购招标文件（项目编号JDSB2014087）第三部分“招标货物及有关说明”，“四、配置及技术要求”，包01的“配置及技术要求”表更正如下：

| - 序号 | - 配置及技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 柱箱容积≥13dm3 |
|  |  | - 操作温度室温+5℃-420℃ |
|  |  | - 最大升温速率≥250℃/min |
|  |  | - 程序升温阶数≥7阶 |
|  |  | - 冷却速度从450℃降到50℃小于4min |
|  |  | - 进样口为分流/不分流进样口 |
|  |  | - 总流量范围0-1200 mL/min |
|  |  | - 压力、流量、线速度和分流比可数字化设定 |
|  |  | - 载气控制模式:恒压、恒流、恒线速度 |
| - 2 | FID - 检测器 | - 检测限3×10-12g/s ( 对十二烷 ) |
|  |  | - 最高使用温度420℃ |
|  |  | - 动态范围107 |
|  |  | - 采集速率250Hz-500Hz |
| - 3 | TCD 检测器 | - 最高使用温度420℃ |
|  |  | - 灵敏度 20000mv.ml/mg (癸烷) |
|  |  | - 动态范围106 |
|  |  | 具有过热保护功能: |
| - 4 | 分流不分流进样口 | - 最高温度420℃ |
|  |  | - 压力设定范围0~970kPa |
|  |  | - 分流比设定范围0~9999.9 |
|  |  | - 流量设定范围0~1200mL/min |
|  |  | 压力、流量和分流比可通过先进的流量控制系统数字化设定 |
| - 5 | - 气路系统 | 电子流量/压力控制功能，空气过滤器、空气管、氢气管、载气管 |
| - 6 | - 配置要求 | 主机(双填充柱进样口和SPL进样口(AFC控制)、TCD和双FID检测器); 或者主机（辅助EPC流路和分流不分流进样口、TCD和FID检测器） 空气管; 氢气管;载气管; 中文原装软件 气路控制附件 色谱柱 气体阀进样和阀切换系统 每套包括: 自动十通阀 自动六通阀 定量管 温控阀箱（三阀装，最高耐温330℃） 进样连接器 三位五通电磁阀 GF-1/16"柱连接管路 PRG程序控制线 预柱 分子筛柱 PONA 50m*0.20mm*0.50um 色谱柱 |

特此公告。

江南大学招投标管理办公室

2014年7月21日